## 液体
标定点 | 水温 | 孔板入口压力 | 孔板差压 | 涡街流量计 | 起始重量 | 结束重量 | 时长
m³/h | ℃ | kPa | kPa | m³/h | kg | kg | 秒
2 | 27.29 | 38.632 | 16.864 | 1.989 | 16.855 | 40.585 | 50
3 | 26.98 | 74.562 | 38.521 | 2.992 | 16.865 | 44.37 | 35
4 | 26.6 | 122.584 | 67.703 | 3.958 | 16.48 | 42.325 | 25
标定点 | 液体密度 | 实际体积流量 | 孔板流量计 | 涡街流量计
m³/h | kg/m³ | m³/h | m³/h | m³/h
2 | 996.4046 | 1.7147 | 1.6746 | 1.989
3 | 996.4852 | 2.8391 | 2.5189 | 2.992
4 | 996.584 | 3.7344 | 3.3309 | 3.958
流体温度 | t | ℃ | 27.29
孔板差压 | Δp | Pa | 16864
液体密度 | \rho | kg/m³ | 996.4046
液体动力粘度系数 | \mu | Pa·s | 0.00084786
孔板孔径 | d | m | 0.01217
管道内径 | D | m | 0.019
开孔面积 | S_d | ㎡ | 0.00011632
管道截面积 | S_D | ㎡ | 0.00028353
| L_1 |  | 1.3368
| L_2 |  | 1.3368
| β |  | 0.64053
速度渐进系数 | E |  | 1.0965
雷诺数 | Re |  | 500000
流出系数 | C |  | 0.61704
质量流量 | q_m | kg/s | 0.45627
流速 | v | m/s | 1.6151
雷诺数 | Re |  | 36062.2583
流出系数 | C |  | 0.62695
质量流量 | q_m | kg/s | 0.4636
流速 | v | m/s | 1.641
雷诺数 | Re |  | 36641.1577
流出系数 | C |  | 0.62681
质量流量 | q_m | kg/s | 0.46349
流速 | v | m/s | 1.6406
雷诺数 | Re |  | 36633.1732
流出系数 | C |  | 0.62681
质量流量 | q_m | kg/s | 0.4635
流速 | v | m/s | 1.6406
雷诺数 | Re |  | 36633.2819
体积流量 | q_v | m³/h | 1.6746
孔板流量计标定直线斜率 | 0.81717
孔板流量计标定直线截距 | 0.2505
涡街流量计标定直线斜率 | 0.97142
涡街流量计标定直线截距 | 0.29588

## 气体
标定点 | 空气温度 | 孔板入口压力 | 孔板差压 | 涡轮入口压力 | 涡轮流量
m³/h | ℃ | kPa | kPa | kPa | m³/h
20 | 31.15 | 3.53 | 2.1 | 4.33 | 20.23
| 31.13 | 3.59 | 2.07 | 4.4 | 19.97
| 31.03 | 3.77 | 2.03 | 4.52 | 20.01
30 | 31.12 | 9.22 | 4.95 | 10.92 | 29.51
| 31.2 | 9.28 | 4.99 | 10.99 | 29.49
| 31.18 | 9.3 | 4.98 | 11.01 | 29.67
40 | 31.55 | 16.72 | 10.28 | 19.89 | 39.88
| 31.55 | 16.73 | 10.27 | 19.91 | 39.88
| 31.5 | 16.73 | 10.28 | 19.91 | 39.93
大气压 | kPa | 94.43 | 温度 | ℃ | 27.8
标定点 | 空气温度 | 孔板入口压力 | 孔板差压 | 涡轮入口压力 | 涡轮流量 | 密度 | 动力粘度 | 孔板流量
m³/h | ℃ | kPa | kPa | kPa | m³/h | kg/m³ | Pa·s | m³/h
20 | 31.1033 | 3.63 | 2.0667 | 4.4167 | 20.07 | 1.1232 | 1.8661e-05 | 17.2839
30 | 31.1667 | 9.2667 | 4.9733 | 10.9733 | 29.5567 | 1.1876 | 1.8664e-05 | 25.8605
40 | 31.5333 | 16.7267 | 10.2767 | 19.9033 | 39.8967 | 1.2715 | 1.8681e-05 | 35.7412
孔板差压 | Δp | Pa | 10276.6667
液体密度 | \rho | kg/m³ | 1.2715
液体动力粘度系数 | \mu | Pa·s | 1.8681e-05
孔板孔径 | d | m | 0.01207
管道内径 | D | m | 0.019
开孔面积 | S_d | ㎡ | 0.00011442
管道截面积 | S_D | ㎡ | 0.00028353
| L_1 |  | 1.3368
| L_2 |  | 1.3368
| β |  | 0.63526
速度渐进系数 | E |  | 1.093
雷诺数 | Re |  | 500000
流出系数 | C |  | 0.61648
质量流量 | q_m | kg/s | 0.012463
流速 | v | m/s | 34.5713
雷诺数 | Re |  | 44706.6367
流出系数 | C |  | 0.6245
质量流量 | q_m | kg/s | 0.012625
流速 | v | m/s | 35.0213
雷诺数 | Re |  | 45288.6286
流出系数 | C |  | 0.62441
质量流量 | q_m | kg/s | 0.012623
流速 | v | m/s | 35.0161
雷诺数 | Re |  | 45281.9121
流出系数 | C |  | 0.62441
质量流量 | q_m | kg/s | 0.012623
流速 | v | m/s | 35.0162
雷诺数 | Re |  | 45281.9887
体积流量 | q_v | m³/h | 35.7412